<div>

http://www.bn21.cn/uploads/05byqcsy/04jueyuanyounaiya/zijj-g.jpg</div>

<div>

ZIJJ-g型绝缘油介电强度自动测试仪测试各种绝缘液体介电强度。1.设有开机自动进入复位状态执行调压器回零。2.采用了微打印机自动打印.3.采用自动搅拌,消除油样的不均匀和气泡</div>

<a href="http://www.bn21.cn/uploads/05byqcsy/04jueyuanyounaiya/zijj-g.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://www.bn21.cn/uploads/05byqcsy/04jueyuanyounaiya/zijj-g.jpg" style="width: 1000px; height: 1000px;" /></a><br />

<br />

一、简介<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZIJJ-g型绝缘油介电强度自动测试仪是依据国际IEC－156和国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要求，同广大使用者的反馈意见，在HCJ－9101的基础上，开发的全自动化仪器。<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本仪器选用单片机为主导，先设定后开机测试的方法，全部过程由微机自动运行控制，操作简单，方便适用。<br />

二、用途与特点<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点：<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.本仪器设有自动检测功能， 如开机自动进入复位状态执行调压器回零。<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２.采用了微型TPU－A面板式打印机，自动打印输出。&nbsp;<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ３.根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印。<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ４.本仪器采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。<br />

三、技术规格<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; １.工作电源：AC220V &plusmn;10%、50HZ &plusmn;5%<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２.测量范围：AC 0－80KV<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ３.限定电流：5mA<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ４.测量精度：1%<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ５.调压速度：2KV/S&plusmn;10%<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ６.预定设置：次数1－9<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 搅拌时间 0－1分39秒<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 静置时间 0－10分39秒<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ７.使用条件：环境温度0℃－35℃<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相对湿度&le;75%&nbsp;<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ８. 油杯间隙：2.5mm(油杯塞尺直径)<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ９. 体 积: 415&times;315&times;315mm3<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; １０. 重 量：28kg<br />

<table width="450">

<tbody>

<tr>

<td height="30" width="20">

<a href="http://www.bn21.cn/uploads/soft/05byqcsy/ZIJJ-g-sms.pdf" target="_blank"><img align="middle" alt="" border="0" src="/plus/img/addon.gif" /></a></td>

<td>

<a href="http://www.bn21.cn/uploads/soft/05byqcsy/ZIJJ-g-sms.pdf" target="_blank"><u>ZIIJ-g绝缘油介电强度测试仪</u></a></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<br />